DUALSCOPE® MP0  中文操作手册

# 开  /  关仪器

说明：仪器没有专门的开关。

打开仪器

- 当仪器放在工件上时自动开启。如果仪器放在非铁磁性或不导电材料上，显示屏会显示“Er6”，然后显示四个水平短线而不显示任何读数。 
- 另一种开机方法是按 [OK]键。

请注意!

不要通过手指压迫传感器来开启仪器！这样可能会导致错误的测量结果。

关闭仪器 / 自动关闭

一分钟不使用，仪器会自动关闭。 （关闭 = 仪器没有任何显示）。

# 测量涂镀层厚度

- 仪器开启后，把仪器放在要测量工件上，等待仪器发出测量声响。这种方式可以自动开启仪器。

- 把仪器提离工件。 
测量声响后显示读数。说明：若太早提起仪器(未有声响前)，错误信息 “Er6”会出现。重复步骤1。

3.  当仪器已在开启状态时， 读数会马上显示。仪器放在测量工件上及提起后均有显示。

用 MP0 测量

# 显示仪器内储存的测量数据

仪器最多可以储存999个测量数据。

- 用 [(]键或 [(]键可翻看测量数据。

- 翻过第一个或者最后一个测量数据后，屏幕将显示 “- - - - “并维持1秒钟左右。  
任何时候您都可以继续测量。

# 删除所有测量数据

- 按 [(] 或 [(]键。

- 按 [CAL]键。 
“del” 即删除将显示 2 秒钟。

- 在“del”显示的时候按[OK]键。
仪器内所有测量数据将被删除。 
当 “del”不显示的时候按 [OK]键将无任何反应。

# 归一化

归一化用来对测量仪器进行调整。归一化需要未镀过的底材，而且底材的形状和物料必须和被测量的工件一致。

说明：归一化会删除所有的内存数据。

归一化仪器 (前提: 仪器处于开启状态)

- 按 [CAL]键. 显示 "Base" (即 “未镀过的底材”).

- 在底材上测量五次左右
每次测量后，会显示当前的读数。

- 按两次[OK] 键. 
屏幕显示 “Er17”，忽略它。
完成归一化程序。

# 校准

校准需要有下面几项东西：底材（形状和底材物料要与待测部件一致）和一片标准片(仪器随机的75 µm左右标准片)。 说明：校准将删除内存中的所有读数。

校准仪器（前提：仪器必须打开）

- 按 [CAL]键。
显示 "Base" (即 “未镀过的底材”)

- 在底材上测量五次左右. 
每次测量后，会显示当前的读数。

- 按 [OK]键.  
显示 0.00 和 STD1 (即校准标准片 # 1).

- 把校准标准片放在底材上，并测量5次左右。
每次测量后，屏幕上会显示当前读数。

- 用 [(] 或 [(]键调整第4步的最后一个数值至标准片的标称值， 如“75 µm”。 标准片的标称值注明在标准片上。

- 按 [OK]键。
完成校准程序. 仪器返回测量状态.

# 删除校准资料 / 恢复初始曲线

有时，如果经过校准后，仪器测量仍然不准确，则可以删除校准参数。如果先前的校准程序没有正确进行的话，就可能会发生这种情况。
在这种情况下，可以把特征曲线恢复到原始的出厂设定。

删除仪器的校准参数 （前提：仪器必须打开）

- 按[CAL]键. 屏幕上显示"Base" (即 “底材”) .

- 在底材上测量5次左右.

- 按[OK]键. 显示 “STD1" (即校准标准片 # 1) .

- 在底材上测量1次. 
屏幕将显示0左右的读数.

- 用[(] 或 [(] 键将 STD1调整到 0.00 .
屏幕将显示 “0.00   STD1” .

- 按 [OK] 键。恢复到初始的特征曲线。 
恢复完成。 仪器现在可以测量了。

# 服务菜单

#### 进入服务菜单及设定方法：

- 按[OK]键10次。屏幕上显示“157”。

- 用[(]键设定到“159”。

- 按[OK]。屏幕显示 FREE。

- 用[(] [(]键选择服务菜单编号  (只可选 # 5 到 #10)

- 重复按[OK]选择菜单内容， 利用 [(]或 [(] 进行设定。

- 最后按[OK]离开服务程序。

服务菜单# 5

| 内容 | 解释 |
| --- | --- |
| 连续测量模式 | 连续测量模式下： 开启连续测量模式： 访问服务菜单 5 关闭连续测量模式： 访问服务菜单 5 注意： 测量结束后，请务必关闭连续测量模式！否则电池将耗尽 (连续测量模式下自动关机功能失效！) |

#### (服务菜单# 1 到  4 这款型号没有)

#### 服务菜单# 6

| 内容 | 解释 |
| --- | --- |
| 显示符号 | 按两次 [OK]键将显示全部符号。注：但不是所有符号MP0这款仪器都用到。 |

服务菜单# 7

| 内容 | 解释 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 显示仪器软件版本 |

服务菜单# 8

| 内容 | 解释 |
| --- | --- |
| 测试菜单 | 仅供维修使用! |

#### 服务菜单# 9

| 内容 | 解释 |
| --- | --- |
| 恢复到出厂设置 | 所有服务菜单的设置都将恢复到出厂设置。 校准信息也将被删除。 |

服务菜单# 10

| 内容 | 解释 |
| --- | --- |
| 主校准 | UCAL (仅供维修使用!) |

# 故障查找

| 信息 | 解释 / 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| Er1 | 内部错误。 | 进行归零步骤。 如错误重复出现，联络Fischer维修部。 |
| Er4 | 内存测量数据储存满。 | 删除内存测量数据。 |
| Er5 | 无法确定底材值。 | 用合适的标准片校正。 校正标准片至少要有实际工件涂镀层的1/2厚(在涂层上校正时)。 |
| 信息 | 解释 / 可能原因 | 解决方法 |
| Er6 | 超出测量范围，不能显示读数。 原因: 涂镀层太厚。 原因: 不正确测量。 原因: 归零或校正方法有误。 | 涂镀层厚度在仪器测量范围内。 正确测量 (例如: 在测量前或后，不要把仪器放在工件上徘徊；在测量后不要太快提起仪器)。 |
| Er7 | 归零或校正时，非正常值被认可了。 - 不正确测量标准片。 - 要求测量底材时却测量了标准片。 - 测量有折痕的标准片。 - 测量时，仪器没有平放在工件或标准片上。 | 删除内存数据，重新测量。 重新正确归零或校正 (例如:在测量前或后，不要把仪器放在工件上徘徊；在测量后不要太快提起仪器)。 在同一工件上测量多次取其平均值归零。 更换标准片。 正确测量，将仪器平放在工件或标准片上。 |
| Er12 | 校正时测量标准片顺序错误。 | 按正确的顺序重新校正。 |
| Er13 | 主校准时，标准片的间隔不在允许范围内。 使用了错误的标准片。 误操作，在标准片上而不是在底材上归零。 | 通知客户服务部门。 使用正确的标准片。 在底材上归零。 |
| Er14 | 仪器内部错误: 无法计算主校准参数。原始主校准参数被保留。 | 重做主校正。 如果错误重复出现: 联系客户服务部门。 |
| Er15 | 无法储存主校准参数。 探头可能已损害。 | 联系客户服务部门。 |
| Er17 | 读数不够， 因此无法结束一个组 。 | 再测几个数据，直到第一组可以结束，然后产生一个新的统计值。 |
| Er22 | 仪器内部错误: 错误访问内存或EEPROM。 | 联系客户服务部门。 |
| Er28 | 仪器内部错误: 无法计算测量数据。 | 联系客户服务部门。 |

# 技术资料

| 仪器型号 | DUALSCOPE® MP0 |
| --- | --- |
| 订货号 | 604-162 |
| 可测量的涂镀层系统 (测量方法) | NF, Iso/Fe 磁性钢铁基材上非磁性镀层和非导电涂层的厚度(磁感应方法) 和 Iso/NF 非磁性金属 基材上非导电涂层的厚度 (电涡流方法) |
| 测量范围 | NF,Iso/Fe 0 - 2000 µm (0 - 78 mils) Iso/NF 0 - 2000 µm (0 - 78 mils) |
| 测量误差 以Fischer标准片为准 | For applications NF, Iso/Fe 0 ... 75 µm (0 - 3 mils) ( 1.5 µm 75 ... 1000 µm (3 - 39 mils) ( 2 % 1000 ... 2000 µm (39 - 78 mils) ( 3 % For applications Iso/NF 0 ... 50 µm (0 - 2 mils) ( 1 µm 50 ... 1000 µm (2 - 39 mils) ( 2 % 1000 ... 2000 µm (39 - 78 mils) ( 3 % |
| 重复精度 以Fischer标准片为准 | For applications NF, Iso/Fe 0 ... 50 µm (0 - 2 mils) ( 0.25 µm 50 … 2000 µm (2 - 78 mils) ( 0.5 % For applications Iso/NF 0 ... 100 µm (0 - 4 mils) ( 0.5 µm 100 … 2000 µm (4 - 78 mils) ( 0.5 % |
| 重量 | 85 g (2.73 oz) (不含电池); 135 g (4.34 oz) (含电池) |
| 尺寸 | W x D x H: 64 mm x 30 mm x 85 mm (2.5” x 1.2” x 3.4”) |
| 电源 | 2 x battery LR6.AA 1.5 V |
| 功耗 | Max. 0.2 Watt |
| 环境温度 | 操作温度5° ... 40°C (41° – 104°F) ; 储存温度: 5°... 60°C (41° – 140°F) |
| 相对湿度 | 30 ... 90 % (无凝水) |
| 测量数据内存 | 最多999个测量读数 即使没有电池，内存中的数据也能保存 |
| 最小测量间隔 | 2 秒 |

# 仪器及附件的订货资料

项目 订货号 DUALSCOPE( MP0 604-162 电池 MP0R 2x LR6.AA 1.5 V 603-534 挂带 MP0R 603-481 探头保护罩MP0R 603-582 塑料校准标准片 75 µm MP0R 603-479 Al-基材 MP0R 603-478 Fe-基材 MP0R 603-477

上海秀中电子设备有限公司

电话：021-54370922  13901693546

网址：www.xiuzhong.com